Приложение№ 2

к тендерной документации.														        Бекітемін:

- Утверждаю:

- Бас дәрігері

- Главный врач_____________

- А.К. Уразбаева

№ 2 лот бойынша сатып алынатын тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамасы

Технические и качественные характеристики закупаемых товаров по лоту № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | - Наличие регистрация в реестре средств измерений Республики Казахстан. |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Измеритель-регистратор (логгер) влажности и температуры | Логгер температуры и влажности предназначен для измерения и регистрации данных температуры и влажности по времени. также применяется для контроля и регистрации температурно-влажностного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах. измерение температуры и влажности воздуха; • функция фиксации нарушений • 2 канала • диапазон измерения: –40…+55°С, 0...98% отн.влаж. • объём памяти не менее 260 тыс.значений (на каждый канал) • точность от ±0,4°С, ±2,5% отн. • дополнительная защита сенсора фильтром из пористого фторопласта • яркий светодиодный индикатор • диапазон температуры эксплуатации –40…+55°С • функция отправки сообщений через смартфон и возможность индикации текущих значений на большом экране • современное ПО на 2-х языках для работы с данными • возможность записи с временными интервалами • в белом или черном корпусе Количество каналов измерения 2 Объём памяти, максимальный 260 тыс.значений на каждый канал Суточная точность хода внутреннего таймера не хуже ±1 с Период регистрации от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) Тип записи данных циклический, до заполнения Тип старта по времени, по кнопке Дополнительная функция режим работы «суточные циклы» Количество интервалов записи (сессий) максимальное – 21 Питание от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB Средняя наработка на отказ не менее 40000 ч Средний срок службы не менее 5 лет Габаритные размеры не более 137х34х19 мм | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, Больничная, 1А |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. |  |  |  |