Приложение№ 2

к тендерной документации.														        Бекітемін:

- Утверждаю:

- Бас дәрігері

- Главный врач_____________

- А.К. Уразбаева

№ 3 лот бойынша сатып алынатын тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамасы

Технические и качественные характеристики закупаемых товаров по лоту № 3

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Облучатель-рециркулятор медицинский. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  |  | Облучатель-рециркулятор медицинский | 3.1. Рециркуляторы работают от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 3.2. Мощность, потребляемая рециркулятором от сети переменного тока не более 25 Вт. 3.3. Источник УФ-излучения - одна ультрафиолетовая лампа низкого давления мощностью 15 Вт с цоколем G13. Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому, фиксируется предельно малое озонообразование (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе – не менее 8000 часов. 3.4. Производительность по потоку - не менее 30±10 м³/час. 3.5. Уровень шума - не более 40 децибел. 3.6. Диапазон отображения таймера ультрафиолетовой лампы - 0-8000 час. 3.7. Время выхода рециркулятора на рабочий режим - не более 1 мин. 3.8. Габаритные размеры (ВхШхГ) (± 10%) и вес (± 10%): - OR115 - 71,2х16,2х11 см/3,85 кг. |  | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, Больничная, 1А |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. |  |  |  |  |