Приложение№ 2

к тендерной документации.														        Бекітемін:

- Утверждаю:

- Бас дәрігері

- Главный врач_____________

- А.К. Уразбаева

№ 5 лот бойынша сатып алынатын тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамасы

Технические и качественные характеристики закупаемых товаров по лоту № 5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Тонометр внутриглазного давления. |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) |  | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонометр внутриглазного давления | Предназначен для измерения истинного и тонометрического внутриглазного давления через веко без использования анестетиков у взрослых и детей в диапазоне от 5 до 60 мм рт. ст. Диапазон показаний внутриглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм.рт.ст. от 5 до 60 Диапазон измерений внутриглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм. рт. ст. от 7 до 50 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения внутриглазного давления (ВГД) (по Гольдману), мм.рт.ст., в диапазоне: от 7 до 23 мм.рт.ст. ± 2 свыше 23 мм рт.ст. ± 5 Режимы измерения: - ВГД по Гольдману, И - ВГД по Маклакову Т Время измерения ВГД, с, не более 2 Напряжение электропитания, В 2-3,3 Ток потребления в режиме измерения, мА, не более 100 Электропитание: Число элементов и напряжение, В 2×1,5 Дисплей ЖК Вывод данных экран дисплея Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более 173 × 27 × 21 Масса, г, не более 88 Условия эксплуатации: − диапазон рабочих температур, С от + 10 до + 35 − относительная влажность воздуха при, %, не более 80 − атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 Комплект: Тонометр внутриглазного давления 1 Футляр (со встроенным устройством контроля) 1 Элемент питания 1,5В 2 Руководство по эксплуатации 1 Потребительская тара 1 |  | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, Больничная, 1А |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. |  |  |  |  |