Приложение№ 2

к тендерной документации.														        Бекітемін:

- Утверждаю:

- Бас дәрігері

- Главный врач_____________

- А.К. Уразбаева

№ 6 лот бойынша сатып алынатын тауарлардың техникалық және сапалық сипаттамасы

Технические и качественные характеристики закупаемых товаров по лоту № 6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны) | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов и вакцин (дверь металлическая). |  |  |  |
| 2 | Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ ТСО (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов и вакцин (дверь металлическая) | Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15°С. Может быть установлен в помещениях аптек, клиник, больниц, лабораторий, научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения с температурой от +10 до +35°С. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с металлической дверью с замком. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери; пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.; теплоизоляция холодильника – пенополиуретан; для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры. Общий объём холодильной камеры, л не менее 250±10% Количество компрессоров, шт. 1 Температура в холодильной камере, °С +2…+15 Система оттаивания холодильной камеры авто Точность поддержания температуры, °С ±2 Термокарта наличие Хладагент R600а (озонобезопасный) Расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 25°С), кВт•ч/сутки, не более 0,59 Климатический класс УХЛ 4.2 Степень защиты IP20 Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более 55 Количество полок, шт. не менее 5 Размеры ( Ш × Г × В ), мм: - внутренние холодильной камеры; - наружные (габариты); - упаковки не более 528±10 × 420±10 × 1088±15; 600±10 × 610±10 × 1300±15; 630 × 650 × 1360 Масса, кг, не более: - холодильника; - упаковки (брутто) 50; 53,5 Максимальная номинальная мощность, Вт, не более 90 Питание от сети переменного тока (напряжение / частота) 230±10% В; 50 Гц Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность при 25°С, % +10 … +35 80 | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | 30 календарных дней Адрес: Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Малая Чураковка, Больничная, 1А |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий- настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п. |  |  |  |